# ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 3

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе в помещении, где установлены ультрафиолетовые облучатели, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам выполнения работы с проверкой знаний, вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Ежегодно работник обязан проходить повторный медицинский осмотр и обучение правилам работы в помещении, где установлены ультрафиолетовые бактерицидные установки, с проверкой знаний. Лица, не прошедшие проверки знаний, к работе не допускаются.

1.3. Не реже одного раза в полгода работник должен проходить повторный инструктаж по охране труда. При нарушении требований охраны труда, происшедших несчастных случаях, перерывах в работе, замене технологического процесса или модернизации оборудования работник должен проходить внеплановый инструктаж по охране труда.

1.4. Перед началом эксплуатации облучателя внимательно ознакомьтесь с руководством по его эксплуатации.

1.5. Эксплуатация бактерицидных облучателей должна производиться в соответствии с действующими "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей".

1.6. Облучатели должны иметь паспорт, в котором должны быть указаны их технические характеристики, тип лампы, бактерицидный поток, срок годности и дата изготовления.

1.7. Бактерицидные облучатели открытого типа должны работать в отсутствие людей.

1.8. Работа комбинированных и закрытого типа бактерицидных облучателей допускается как в отсутствие, так и в присутствии людей. Бактерицидные облучатели должны быть размещены таким образом, чтобы исключить облучение людей направленным потоком излучения.

1.9. Бактерицидные лампы и облучатели должны содержаться в чистоте, так как даже тонкий слой пыли уменьшает поток излучения.

1.10. Помещения, в которых проводится обеззараживание воздуха, поверхностей оборудования, стен и полов ультрафиолетовым излучением, необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией или периодически их проветривать.

1.11. При постоянном пребывании людей в помещении должны применяться бактерицидные облучатели, у которых полностью отсутствует выход прямого излучения во внешнее пространство и которые работают в непрерывном режиме, что достигается применением рециркуляторов или системы приточно-вытяжной вентиляции, в канале которой установлены бактерицидные лампы.

1.12. На каждом объекте, оборудованном облучателем, должны быть вывешены инструкции по охране труда, пожарной безопасности и оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

1.13. Необходимо периодически проверять состояние электрических контактов. При плохом контакте возможно перегревание, что приводит к быстрому выходу облучателя из строя.

1.14. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Не допускается появление его на работе в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.

1.15. Во время работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, способные привести к несчастному случаю:

- ультрафиолетовое облучение;

- падение предметов на человека;

- поражение электрическим током;

- падение работающего (на скользком полу, с лестниц и площадок);

- токсическое действие паров ртути (при разрушении бактерицидной лампы).

1.16. Главным условием безопасной работы облучателя является строгое соблюдение требований настоящей инструкции и правил эксплуатации облучателя, изложенных в паспорте завода-изготовителя.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Наденьте санитарную одежду, застегните ее на все пуговицы. Уберите волосы под плотно облегающий головной убор. Запрещается застегивать санодежду булавками или иголками.

2.2. Проверьте состояние рабочего места:

- поверхность пола должна быть чистой, сухой, без выбоин;

- наличие и исправность заземления. Без заземления облучатель не включать;

- надежность изоляции токопроводящих частей оборудования;

- исправность вентиляции (при ее наличии);

- достаточность освещения;

- наличие плакатов и знаков безопасности, инструкции по охране труда и аптечки с необходимым набором медикаментов, средств тушения огня.

2.3. Убедитесь в исправности экрана и бактерицидной лампы.

2.4. О своих замечаниях доложите руководителю работ. Приступать к работе следует после устранения недостатков, препятствующих безопасному выполнению.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При применении бактерицидных ламп строго выполняйте меры безопасности, исключающие вредное воздействие на человека ультрафиолетового излучения, озона и паров ртути.

3.2. При эксплуатации облучателя предохраняйте его от ударов и непосредственного попадания влаги.

3.3. При эксплуатации облучателя в зимнее время, в случае переноса его из холодного помещения в теплое, разрешается включать его не раньше чем через 4 часа (для испарения сконденсировавшейся влаги).

3.4. Не допускается:

- использовать облучатель в помещениях с повышенной влажностью, а также при содержании в воздушной среде помещения паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ;

- устанавливать работающий облучатель вблизи легковоспламеняющихся предметов;

- использовать легковоспламеняющиеся жидкости и лаки, особенно в аэрозольной упаковке, в помещении, где включен облучатель;

- прикасаться к корпусу во время его работы;

- поворачивать корпус облучателя или изменять угол его наклона во время работы.

3.5. Во время эксплуатации установки электросеть должна находиться под постоянным контролем.

3.6. Все ремонтные работы и смена ламп должны осуществляться при снятом напряжении.

3.7. Работы по ремонту, чистке, профилактическому осмотру облучателя, а также замене ламп разрешается производить только лицам, имеющим не ниже III-й квалификационной группы по электробезопасности.

3.8. Запрещается самовольно производить обслуживание и ремонт установки во время ее работы.

3.9. При нарушении целостности ламп должно быть обеспечено исключение попадания ртути и ее паров в помещение.

В случае боя ламп соберите ртуть резиновой грушей, место, где разбилась лампа, промойте 1%-ным раствором перманганата калия, а затем следует провести демеркуризацию помещений в соответствии с действующими инструкциями Госсанэпиднадзора.

3.10. Во время работы облучателя без защитного экрана не допускается присутствие людей в помещении.

Включение и выключение открытой лампы должно осуществляться вне помещения (у входа в него) выключателем, сблокированным с сигнальным устройством - светящимся указателем, установленным над входом в помещение: "Не входить! Включены бактерицидные лампы".

3.11. Не допускается работать с облучателем необученным работникам и посторонним лицам.

3.12. Следует содержать в чистоте и порядке рабочее место. Не загромождайте проходы и запасные эвакуационные выходы инвентарем, материалом и другими предметами.

3.13. Запрещается выброс как целых, так и разбитых ламп в мусоросборники. Такие лампы необходимо направлять в центры по демеркуризации ртутьсодержащих ламп.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Немедленно отключите бактерицидную установку от электросети в следующих случаях:

- сильный нагрев электропроводов, электроаппаратуры, появление искрения;

- на металлических частях обнаружено напряжение (ощущение тока);

- оборван заземляющий провод;

- при перерыве в подаче электроэнергии.

4.2. При возникновении аварийной ситуации необходимо доложить о случившемся руководителю работ, при произошедшем несчастном случае - оказать пострадавшему доврачебную помощь.

Сохраните обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического процесса, до прибытия лиц, ведущих расследование причин несчастного случая.

4.3. При возникновении очага загорания или пожара необходимо принять меры к его ликвидации первичными средствами тушения огня, сообщить об этом руководителю работ и, если возникнет необходимость, в пожарную часть. В случае дальнейшего распространения огня, угрожающего жизни, следует покинуть рабочее место в соответствии с планом эвакуации.

4.4. Требования безопасности при тушении очага загорания и правила оказания доврачебной помощи пострадавшему см. в Типовой инструкции N 1 (пп. 4.3 - 4.31).

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Приведите в порядок рабочее место, сложите инструмент и приспособления, используемые в работе, в установленные места.

5.2. Санитарную одежду и обувь уберите в шкаф закрытого типа.

5.3. О всех неисправностях и неполадках, замеченных в процессе работы, и принятых мерах по их устранению доложите сменщику и при необходимости руководителю работ.

5.4. Выполните правила личной гигиены.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru